# Cel

Wytyczne dotyczą opisu sposobu pobierania przez Klientów, próbek wody do badań fizykochemicznych

i mikrobiologicznych.

Wytyczne zostały opracowane na podstawie PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, na potrzeby Klientów Laboratorium Badania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, którzy samodzielnie pobierają i dostarczają do laboratorium próbki do badań.

# Odpowiedzialność

Personel Laboratorium odpowiada za przekazanie Klientom informacji w postaci niniejszych wytycznych dotyczących sposobu poprawnego pobierania próbki. Laboratorium informuje klienta o tym, że etap pobrania i transportu próbki może mieć wpływ na wynik. Dodatkowo, na życzenie Klienta, Personel Laboratorium może udostępnić Klientowi odpowiednie naczynia do pobierania próbek.

# Sposób postępowania

  - Rodzaje butelek i analizy do których mogą być stosowane.

| Rodzaj badań | Rodzaj butelki |
| --- | --- |
| Badania fizykochemiczne | plastikowa butelka po wodzie niegazowanej o pojemności min. 1,5 l (w przypadku badania w całym zakresie min. 2 l), wypłukana kilkakrotnie pobieraną wodą |
| Badania mikrobiologiczne | sterylna butelka, (w przypadku pobierania próbek wody dezynfekowanej utleniaczem np. w postaci chloru – butelki sterylne powinny zawierać tiosiarczan sodu) odebrana w siedzibie Laboratorium (ul. Komunalna 12; 07-200 Wyszków) w dni robocze w godz. 700 – 1500 |

# Pobranie próbek

Miejsce pobrania próbki należy wybrać w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem badania, ma to zasadnicze znaczenie dla miarodajności wyników. Najlepiej, jeżeli Klient skonsultuje miejsce pobrania próbki z Personelem Laboratorium. Poniżej opisano sposób postępowania, w przypadku pobierania próbek w celu oceny jakości wody dostarczanej do budynku z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia Klienta (własnej studni).

    - Do pobierania próbki wody należy wybrać metalowy kran w dobrym stanie technicznym (brak oznak korozji, użytkowany, najlepiej wewnątrz budynku).

    - Zdjąć z kranu wszelkie urządzenia przeciwrozbryzgowe (sitka, zwężki, uszczelki, wszelkie elementy plastikowe).

    - Usunąć wodę stagnującą w rurach poprzez spuszczenie wody przez czas potrzebny do wymiany wody w instalacji wodociągowej (ok. 5 – 10 min).

    - Zakręcić  kran,  dokładnie  oczyścić  (np.  przy  użyciu  szczoteczki  i  płynu  do  mycia  naczyń) i opłukać pobieraną wodą.

    - Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem, bez rozpryskiwania.

    - Następnie pobrać wodę do analiz fizykochemicznych. Pojemnik należy kilkukrotnie wypłukać, napełnić wodą do pełna tak, aby nastąpił przelew i ostrożnie zamknąć przy pomocy nakrętki.

    - Jeżeli próbka będzie również pobierana do analiz mikrobiologicznych, po pobraniu próbki do analiz fizykochemicznych, należy przeprowadzić sterylizację kranu. W tym celu, należy spryskać/przetrzeć kran środkiem do dezynfekcji np. wacikiem nasączonym denaturatem lub 70% alkoholem i opalić np. zapalniczką, palnikiem gazowym, kurek oraz wylewkę na długości 5 – 10 cm.

    - Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem, bez rozpryskiwania. Spuszczać wodę do ustabilizowania się temperatury (aby mieć pewność , że z kranu wypływa woda z sieci). Zazwyczaj jest to czas od kilku do kilkudziesięciu minut, lub dłuższy w zależności od źródła wody. W tym czasie nie należy zamykać kranu, ani zmieniać strumienia.

    - Przed przystąpieniem do pobrania próbki, zdezynfekować ręce.

    - Pobrać wodę do sterylnego pojemnika do analiz mikrobiologicznych. Należy uważać, by nie zanieczyścić

korka ani szyjki butelki. Nie płukać butelki do analiz mikrobiologicznych.

    - Woda powinna wypływać swobodnie wprost do pojemnika na próbkę.

    - Pojemnik należy napełnić wodą tak, by pomiędzy korkiem i lustrem wody była wolna przestrzeń powietrza

(ok. 1 cm wolnej przestrzeni).

    - Butelkę z próbką szczelnie zamknąć od razu po pobraniu i najlepiej schłodzić.

    - Jeżeli Klient pobrał próbki z różnych miejsc - butelki należy wyraźnie opisać miejscem poboru, datą i godziną pobrania.

    - W celu zminimalizowania możliwości zmian w pobranej próbce, należy możliwie najszybciej (w dniu pobierania) dostarczyć ją do laboratorium.

    - Od pobrania próbki do czasu transportu do Laboratorium, próbki należy przechowywać w lodówce,

a podczas samego transportu do Laboratorium zaleca się umieścić je w termotorbie.

# Informacje dodatkowe

  - Laboratorium przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do czwartku w godzinach 700 – 1000, po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium terminu dostarczenia próbki.

  - Kontakt z Laboratorium: tel. +48 29 74 238 27 wew. 224 lub 508 988 061;

adres e-mail: a.tykocka-drozdowska@pwikwyszkow.pl

  - Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i warunki transportu próbek pobranych i dostarczonych przez Klienta.

  - Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki do badań wówczas, gdy pracownik Laboratorium przyjmujący próbkę stwierdzi, że stan próbki jest niewłaściwy np.: ilość próbki jest niewystarczająca, jakość pojemnika jest zła itp.

  - W sprawozdaniu z badań, zamieszczana jest informacja, że próbka została pobrana przez Klienta, a wszystkie informacje dotyczące czasu i miejsca pobrania próbki zostały uzupełnione według oświadczenia Klienta.

# Dokumenty związane

- PN-ISO 5667-5:2017-10 „Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej”.

- PN-EN ISO 19458:2007 „Jakość wody - Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych”.

Egz. nr 	 Rozdzielnik:

Egz. nr 1 – Kierownik Laboratorium, Egz. nr 2 – Laborant, Egz. nr 3 – Klient (kopie)

| Opracowała: Agnieszka Tykocka - Drozdowska p.o. Kierownika Laboratorium (data i podpis) | Zatwierdził: Agnieszka Tykocka - Drozdowska p.o. Kierownika Laboratorium (data i podpis) |
| --- | --- |